一、电化学分析仪

一）主要技术要求:

恒电位仪

1、两个通道最大电位范围：±10V；

2、最大电流：±250mA连续（两个通道电流之和）,±350mA峰值；

3、槽压：±13V；

4、恒电位仪上升时间：小于1ms,通常0.8ms；

5、恒电位仪带宽（-3分贝）：1MHz；

6、所加电位范围：±10mV,±50mV,±100mV, ±650mV,±3.276V,±6.553V,±10V；

7、所加电位分辨：电位范围的0.0015%；

8、所加电位准确度：±1mV,±满量程的0.01%；

9、所加电位噪声：<10mV均方根植；

10、测量电流范围：±10pA至±0.25A，12量程；

11、测量电流分辨：电流量程的0.0015%，最低0.3fA；

12、电流测量准确度：电流灵敏度大于等于1e-6A/V时为0.2%，其他量程1%。

13、输入偏置电流：< 50 pA。

恒电流仪

1、恒电流范围：3nA–250mA；

2、所加电流准确度：如果电流大于3e-7A时为0.2%，其他范围为1%，±20pA；

3、所加电流分辨率：电流范围的0.03%；

4、测量电流范围：±0.025V,±0.1V,±0.25V,±1V,±2.5V,±10V；

5、测量电位分辨率：测量范围的0.0015%；

电位计

1、参比电极输入阻抗：1e12欧姆；

2、参比电极输入带宽：10MHz；

3、参比电极输入偏置电流：≤10pA @ 25°C；

波形发生和数据获得系统

1、快速信号发生更新速率：10MHz，16位分辨；

2、快速数据采集系统：16位分辨，双通道同步采样，采样速率每秒1,000,000点；

3、外部信号记录通道最高采样速率：1MHz；

4、可扩展扫描电化学显微镜功能。

实验参数

1、CV和LSV扫描速度：0.000001V/s至10,000V/s，双通道同步扫描及采样至10,000 V/s；

2、扫描时的电位增量：0.1mV（当扫速为1,000V/s时）；

3、CA和CC的脉冲宽度：0.0001至1000sec；

4、CA的最小采样间隔1ms，双通道同步；

5、CC的最小采样间隔：1ms；

6、CC模拟积分器；

7、DPV和NPV的脉冲宽度：0.001至10sec；

8、SWV频率：1至100kHz；

9、i-t的最小采样间隔：1ms，双通道同步；

10、ACV频率范围：0.1至10kHz；

11、SHACV频率范围：0.1至5kHz；

12、FTACV频率范围：0.1至50Hz，可同时获取基波，二次谐波，三次谐波，四次谐波，五次谐波，六次谐波的ACV数据；

13、交流阻抗：0.00001至1MHz；

14、交流阻抗波形幅度：0.00001V至0.7V均方根值；

二）主要性能要求：

1、自动或手动iR降补偿；

2、电流测量偏置：满量程，16位分辨，0.003%准确度；

3、电位测量偏置：±10V，16位分辨，0.003%准确度；

4、外部电位输入；

5、电位和电流的模拟输出；

6、可控电位滤波器的截止频率：1.5MHz,150KHz,15KHz,1.5KHz,150Hz,15Hz,1.5Hz, 0.15Hz；

7、可控信号滤波器的截止频率：1.5MHz,150KHz,15KHz,1.5KHz,150Hz,15Hz,1.5Hz, 0.15Hz；

8、旋转电极控制电压输出：0-10V对用于0-10000rpm的转速，16位分辨，0.003%准确度；

9、通过宏命令可以控制数字输入输出线；

10、内闪存储器可迅速更新程序；

11、串行口或USB口数据通讯；

12、电解池控制：通氮，搅拌，敲击；

13、CV数字模拟器和拟合器。用户定义反应机理或预定义反应机理；

14、交流阻抗模拟器和拟合器；

15、最大数据长度：256,000-16,384,000点可选择。

三）功能要求（至少）:

循环伏安法（CV）、线性扫描伏安法（LSV）、阶梯波伏安法（SCV）、Tafel图（TAFEL）、计时电流法（CA）、计时电量法（CC）、差分脉冲伏安法（DPV）、常规脉冲伏安法（NPV）、差分常规脉冲伏安法（DNPV）、方波伏安法（SWV）、交流（含相敏）伏安法（ACV）、二次谐波交流（相敏）伏安法（SHACV）、电流-时间曲线（i-t）、差分脉冲电流检测（DPA）、双差分脉冲电流检测（DDPA）、三脉冲电流检测（TPA）、积分脉冲电流检测（IPAD）、控制电位电解库仑法（BE）、流体力学调制伏安法（HMV）、扫描-阶跃混合方法（SSF）、多电位阶跃方法（STEP）、交流阻抗测量（IMP）、交流阻抗-时间测量（IMPT）、交流阻抗-电位测量（IMPE）、计时电位法（CP）、电流扫描计时电位法（CPCR）、多电流阶跃法（ISTEP）、电位溶出分析（PSA）、电化学噪声测量（ECN）、开路电压-时间曲线（OCPT）、恒电流仪、RDE控制（0-10V输出）、任意反应机理CV模拟器、预设反应机理CV模拟器、交流阻抗数字模拟器和拟合程序。

四）配置要求：电化学分析系统   1套。

二、多参数水质分析仪

一）主要性能要求:

1、用于测试pH、ORP、溶解氧、电导率等多种参数；

2、自动识别数字探头，探头内部可自动存贮校正数据和探头设置值；

3、可连接多参数探头；

4、带USB接口，随时传输数据；

5、电池充电功能；

6、探头具有电流隔离功能，有效避免信号干扰；

7、可存贮不少于1万组数据。

二）主要参数要求

1、显示器：LCD图表显示；

2、数据记录器：手动/时间控制；

3、接口：USB；

4、防护等级：IP 67；

5、PH测量范围及精度：0-14.00；±0.002；

6、ORP测量范围及精度：±1200.00，±02；

7、溶解氧测量范围及精度：0.00~200.00mg/l，±0.5%；

8、电导率测量范围及精度：1us/cm~2000ms/cm，±0.5%；

三）配置要求：主机1台、（pH、ORP、溶解氧、电导率）探头各1支。

三、多通道温度数据采集系统

一)主要性能要求：
1、用于高温堆肥实验，可4通道数据采集；  
2、LED液晶显示屏可以准确记录并且实时显示最近的测量数据；   
3、可提供最小值，最大值，平均值和标准偏差记录选项；
4、传感器读数超过设定值，显示屏会报警提示；
5、可存储不少于180万组测量数据；   
二）主要参数要求： 
1、测量参数：温度；

2、测量范围：-40~100℃；

3、精度：±0.01℃；

4、反应时间：<1分钟（空气中）；

5、材质：镀铜传感器；

6、使用环境：高温堆肥实验；

7、采集速率：1秒～18小时；

8、时间精度：±25℃，每月不超过1分钟；

9、电池寿命：1年，15秒或者更大的记录速率和采样间隔；

10、内存：4MB；

11、下载类型：USB 2.0接口；

12、数据下载时间：约1.5分钟；

13、防护等级：IP50。

三）配置要求：数据采集器  1台，温度传感器（含15米线缆）  4根。

其他要求：

1、交货地点：福建农林大学。

2、交货时间：合同签订并后30天内。

3、付款方式：货到安装、调试、试运行、按合同要求验收合格，运行一个月后未发现质量问题的情况下付合同总价款的100%（采购方不支付利息）。(中标供应商须在申请付款时出具全额发票)。履约保证金：中标方在签订政府采购合同前三日内应向采购人缴纳合同总金额的3%作为履约保证金，该履约保证金于设备验收合格后自动转为质量保证金，质量保证金将在质保期结束后且中标方无违约的前提下无息退还。

4、本次采购设备从验收合格之日起提供全免费保修1年（技术参数要求中有保修期的按其要求），软件终身可升级。

5、报价应包含货物生产、制造、包装、运输、人工、安装、验收、保修等相关费用。投标人所提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零部件），验收时应提供产品质量合格证等有效佐证材料用以检验是否符合采购人招标要求。